101、101A型电热鼓风干燥箱202、202A型电热干燥箱

10102S系列不锈钢数显鼓风干燥箱

用途及性能

本厂生产的101、202型电热干燥箱最高工作温度分别为200℃、250℃、300℃三种。工作室尺寸有大小四种规格，可供各种试品置入使用。它适用于烘焙、干燥、热处理及其他加热，工业上或试验室都可使用（但不适用于带挥发的物品及易燃易爆的物品置入干燥箱，以免引起爆炸）。

干燥箱之工作温度可由室温升10℃起至最高度止，在此范围内可任意选定工作温度，选定后可供箱内自动控制系统使温度恒温。

202型电热干燥箱工作室内供冷热空气之比重动向促成对流，使室内温度均匀。101型鼓风干燥箱装有电动鼓风机，促使室内热空气机械对流，使室内温度更为均匀。

101—A，202—A系列干燥箱采用数字式控温，比老式的热胀式控制器更精密，且读数直观，操作简便，灵敏度高，是工厂及科研单位等企业理想的干燥设备。

101、202系列干燥箱采用电子调节仪控温，经济、实用。

101S、202S系列内胆为不锈钢制成，其规格性能使用与本厂其它干燥箱产品相同。

结构说明

本干燥箱由型钢及薄钢板构成，箱体内有一供放置试品的工作室，工作室内有试品搁板，试品可置于其上进行干燥，工作室内与箱体外壳间有相当厚度的保温层，中以玻璃纤维作保温材料。箱门间有一玻璃门，以供观察工作室之情况。

101型鼓风干燥箱内装有鼓风机，工作室内空气供鼓风机促成机械对流。开启排气阀门可使工作室内之空气得以更换，获得干燥效果。温度用仪表进行自动控温，控温仪、断电器及全部电气控制设备均装于箱侧控制层内，控制层有侧门可以卸下，以备检查或修理线路时用。

箱内工作室左壁与保温层之间有风道，内装有鼓风风叶及导向板，开启电动机开关可使鼓风机工作。

电热器装于箱体内工作室下，共分二组即“电源”、“高温”，并用仪表指示灯指示加热工作，绿灯亮表示电热器工作，箱内在加热；绿灯灭红灯亮表示加热停止，即恒温状态。

使用说明

使用前准备：

1、该箱安放在室内干燥及水平处，不必使用其他固定装置。

2、应在供电线路中安装铁壳闸刀开关一只，供此箱专用，并用比电源线粗一倍之导线作接地线并有效接地。

3、通电前，先检查本箱的电气性能，并应注意是否有断路或漏电现象。

4、待一切准备就绪，可放入试品，关上箱门，必须同时旋开排气阀，空隙约5mm，此时即可接上电源，开始工作。

5、不可任意卸下侧门，扰乱或改变线路，唯当该箱发生故障时可卸下侧门，按线路逐一检查。如有重大故障时可与本厂及维修点联系。

通电后的使用：

6、接上电源后即可开启电源加热开关，当所需温度高于150℃时可开向高温档，否则不必开高音国，只需电源档就行。再将控温器旋钮由“0”位顺时针方向旋至所需温度点，此时箱内开始升温，仪表绿灯发亮作指示。顺时针升温、逆时针降温。同时可开启鼓风开关，使鼓风机开始工作。

7、当温度升到所需工作温度时，绿灯灭红灯亮，在此指示灯交替明灭处即为恒温定点（在恒温点时很可能温度继续上升，此乃余热影响，约半小时后即会稳定）。当室内温度稳定时，101A、202A型红色数字显示，读数走出或低于所需温度时，可将旋钮稍作调整，以达到正确程度为止。

8、温度恒温后，可根据试验需要，令其作一定时间的恒温。在此过程中，可供箱内控温器自动控温，而不需要加以人工管理。

9、欲观察工作室试品情况，可开启箱门，供箱内一玻璃门观察之。但箱门以不常开启为宜，以免影响恒温，并且当温度升到300℃时，开启箱门会使玻璃门急骤冷却而破裂。

10、用户使用该箱时，请同时阅读仪表说明书。

11、随机附件：说明书一份，合格证一份。

12、新箱使用时会有焦味，此乃耐温漆表面挥发所致，使用一小时后就会消失。

注意事项

1、此箱为非防爆干燥箱，故带有易燃挥发物品切勿放入干燥箱内，以免发生爆炸。

2、本产品是以金属钢板做成，外喷以平光漆，工作室喷以耐高温银粉作防腐漆层，故切勿损坏漆层，以免引起箱体之腐蚀。

3、试品搁板的平均负荷为15公斤每平方米，放置试品时切勿过密与超载，同时散热板上不能放置放品或其他东西影响热空气对流。

4、使用前必须检查加热器的每根电热丝的安装位置，以防电热丝重叠或碰撞发生事故。

5、本干燥箱的适用环境条件为：温度5—35℃，相对湿度≤85%，周围无强电磁场的影响，无高浓度粉尘及腐蚀性物质。